- ЗАТВЕРДЖЕНО

- Наказ Українського державного Центру радіочастот

- від  22.01.2007 р. №  12

- М  Е  Т  О  Д  И  К  А

інструментального  оцінювання  (вимірювання)

частоти  радіовипромінювання  передавачів

засобами  радіочастотного  контролю

м.  Київ

2007

З М І С Т

| 1 | Призначення та сфера застосування ...…………...................…………..... | 4 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Загальні положення .......…….…………………...................……………... | 4 |
|  | 2.1 Нормативні посилання ........................................................................... 2.2 Терміни та визначення понять ...………………………….…………... | 4 5 |
|  | 2.3 Позначення та скорочення ..................................................................... | 6 |
|  | 2.4 Основні принципи й методи інструментального оцінювання (вимірювання) частоти радіовипромінювання та визначення її відхилення ............................................................................................... | 7 |
| 3 | Вимоги до радіоконтрольного обладнання ……......…………………..… | 12 |
| 4 | Вимоги безпеки .…….............................................……………………...… | 13 |
| 5 | Вимоги до кваліфікації операторів ..................................………...........… | 13 |
| 6 | Підготовка до інструментального оцінювання (вимірювання) частоти радіовипромінювання ................................................................................... | 13 |
| 7 | Порядок інструментального оцінювання (вимірювання) частоти радіовипромінювання та визначення її відхилення ................................... | 14 |
| 8 | Рекомендації щодо проведення інструментального оцінювання (вимірювання) ) частоти радіовипромінювання та аналізу їх результатів ..................................................................................................... | 19 |
| 9 | Оформлення результатів інструментального оцінювання (вимірювання) частоти радіовипромінювання ........................................... | 22 |
|  | Додаток А Бібліографія ............................................................................... | 23 |

- ПРИЗНАЧЕННЯ ТА СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

  - Ця методика визначає сукупність процедур і правил інструмен-тального оцінювання (вимірювання) частоти радіовипромінювання передавачів радіоелектронних засобів (надалі - РЕЗ) засобами ефірного радіочастотного контролю (надалі - методика) з метою перевірки дотримання відповідності її відхилення вимогам, обумовленим чинними в Україні нормативними документами.

  - Методика дозволяє оцінювати відхилення немодульованої несучої частоти передавача в штатному режимі його роботи від присвоєного значення за результатами інструментального оцінювання (вимірювання) середньої або характерної частоти модульованого радіовипромінювання.

  - Радіочастотний контроль за цією методикою проводять у діапазоні радіочастот, визначеному технічними характеристиками певного засобу радіочастотного контролю.

  - Методика призначена для використання фахівцями (інженерами, техніками, операторами) радіочастотного контролю (надалі - оператори) стаціонарних радіоконтрольних постів (надалі - РКП) і мобільних комплексів радіочастотного моніторингу (надалі - КРМ) Державного підприємства “Український державний центр радіочастот” та його регіональних філій.

2  ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

  - Нормативні посилання

У цій методиці є посилання на такі нормативні документи:

ДСТУ 3254-95  Радіозв’язок. Терміни та визначення

ДСТУ 3592-97 Сигнали радіотехнічні вимірювальні. Терміни та визна-чення

ДСТУ 3837-99 Телебачення мовне. Системи аналогового телебачення звичайної чіткості. Основні параметри та методи вимірювань

ДСТУ 4053-2001 Система стереофонічного звукового мовлення пілот-тоном. Загальні технічні вимоги. Методи вимірювання

ДСТУ 4184-2003 Радіостанції з кутовою модуляцією суходільної рухо-мої служби. Класифікація. Загальні технічні вимоги. Методи вимірювання

ГОСТ 13420-79 Передатчики для магистральной радиосвязи. Основные параметры, технические требования и методы измерений

ГОСТ 13924-80 Передатчики радиовещательные стационарные. Основ-ные параметры, технические требования и методы измерений

ГОСТ 22579-86 Радиостанции с однополосной модуляцией сухопутной подвижной службы. Типы, основные параметры, технические требования и методы измерений

ГОСТ 22580-84 Радиостанции с угловой модуляцией морской подвиж-ной службы. Типы, основные параметры, технические требования и методы измерений

ГОСТ 24375-80  Радиосвязь. Термины и определения

ГОСТ 26897-86 Радиостанции с однополосной модуляцией морской под-вижной службы. Типы, основные параметры, технические требования и методы измерений

ГОСТ 30338-95 Межгосударственный стандарт. Совместимость радио-электронных средств электромагнитная. Устройства радиопередающие всех категорий и назначений народнохозяйственного применения. Требования к допустимым отклонениям частоты. Методы измерений и контроля

ETSI EN 300 607-1 Digital cellular telecommunications  system (Phase 2+) (Цифрова стільникова телекомунікаційна система (Фаза 2+)).

  - Терміни  та  визначення понять

У цій методиці застосовано терміни та визначення понять, установлені в  ДСТУ 3254, ДСТУ 3592, ГОСТ 24375, чинних правових документах України та термінологічних словниках, у тому числі, наступні:

Девіація частоти - найбільше відхилення частоти модульованого радіо-сигналу за частотної модуляції від значення його несучої частоти.

Допустиме відхилення частоти - максимально допустиме відхилення середньої частоти смуги частот, займаної випромінюванням, від присвоєної частоти, або характерної частоти випромінювання від опорної частоти  [1].

Ефірний радіочастотний контроль - контроль параметрів і характерис-тик електромагнітних хвиль джерел радіовипромінювань, що поширюються в просторі і приймаються антенними системами обладнання радіоконтролю  [2].

Контрольна смуга радіочастот - смуга частот, за верхньою та нижньою межами якої будь-яка спектральна складова має послаблення на 30 дБ і більше відносно рівня випромінювання, прийнятого за 0 дБ.

Модульований радіосигнал - радіосигнал, що є результатом модуляції.

Необхідна смуга радіочастот – мінімальна смуга радіочастот певного класу радіовипромінювання, необхідна для передавання повідомлень із заданою якістю.

Несуча частота - частота несучого коливання (радіохвилі).

Присвоєна радіочастота - частота, що відповідає середині присвоєної радіостанції смуги радіочастот.

Присвоєна смуга радіочастот - смуга частот, у межах якої станції дозволене випромінювання, причому її ширина дорівнює необхідній смузі частот плюс подвоєна абсолютна величина припустимого відхилення частоти, а для космічних станцій присвоєна смуга частот включає в себе подвоєну максимальну величину доплерівського зсуву частоти, який може спостерігатися щодо будь-якого пункту на поверхні Землі  [1].

Радіоелектронний засіб - технічний засіб, призначений для передавання та (або) приймання радіосигналів радіослужбами  [3].

Радіозавада - електромагнітне випромінювання будь-якого походження, яке перешкоджає прийманню радіосигналів  [3].

Радіопередавач; передавач - пристрій, який створює радіочастотну енер-гію для радіозв’язку  [4].

Радіосигнал - сигнал у вигляді радіовипромінювання чи сигнал у елек-тричному колі на одній з радіочастот.

Радіочастотний спектр - безперервний інтервал радіочастот, не вищий за  3 ТГц  [3].

Середня частота діапазону - середнє арифметичне значення крайніх частот діапазону.

Смуга радіочастот - частина радіочастотного спектра, визначена пев-ним інтервалом частот  [3].

Характерна частота - частота, яку можна легко розпізнати та виміряти в даному випромінюванні. Як характерну частоту можна розглядати, наприклад, несучу частоту  [1].

Ширина смуги частот - різниця між верхньою та нижньою межами смуги частот.

Ширина смуги частот радіовипромінювання на рівні Х дБ - ширина смуги частот, за межами якої будь-яка спектральна складова має послаблення на Х дБ і більше відносно рівня випромінювання, прийнятого за 0 дБ.

## Позначення  та  скорочення

| АМ | - амплітудна модуляція |
| --- | --- |
| КРМ | - комплекс радіочастотного моніторингу |
| МСЕ-Р | - сектор радіозв’язку Міжнародного союзу електрозв`язку |
| ПЕОМ | - персональна електронна обчислювальна машина |
| ПЧ | - проміжна частота |
| РЕЗ | - радіоелектронний засіб |
| РКП | - радіоконтрольний пост |
| РПП | - радіоприймальний пристрій |
| РЧС | - радіочастотний спектр |
| ЧМ | - частотна модуляція |
| ШПФ | - швидке перетворення Фур’є |

  - Основні принципи й методи інструментального оцінювання (вимірювання) частоти радіовипромінювання та визначення її відхилення

В Україні інструментальне оцінювання (вимірювання) частоти радіо-випромінювання передавачів РЕЗ проводиться в процесі технічного та ефірного радіоконтролю з метою перевірки виконання вимог щодо допусти-мих відхилень частоти передавачів, визначених наступними нормативними документами:  ДСТУ 3254, ДСТУ 3592, ДСТУ 3837, ДСТУ 4053, ДСТУ 4184, ГОСТ 13420, ГОСТ 13924, ГОСТ 22579, ГОСТ 22580, ГОСТ 26897, ГОСТ 30338, ETSI EN 300 607-1.

Згідно з вимогами ГОСТ 30338 контроль за відхиленням частоти пере-давачів потрібно проводити з урахуванням впливу на РЕЗ усіх дестабілі-зуючих чинників (кліматичних, коливань рівня напруги й частоти електро-живлення тощо). При цьому частоту необхідно виміряти не менше 10 разів підряд і визначити середнє арифметичне значення  Δf  різниці між виміряним  fi  (і = 1, 2, ... , n) і присвоєним (номінальним)   fн   значеннями частоти за формулою

Δf=1ni=1nfi−fн .                                         (2.1)

Передавач, частота якого контролювалася, відповідає нормативним вимогам щодо допустимого відхилення частоти, вираженого у мільйонних долях (± N·10-6 ) або в Гц (N1), якщо

Δffн≤N,                                                    (2.2)

або

Δf≤N1.                                                    (2.3)

Основні способи й методи інструментального оцінювання (вимірюван-ня) частоти передавача та визначення її відхилення від номінального значення під час технічного радіоконтролю РЕЗ, а також вимоги до засобів вимірювальної техніки та обладнання наведені в ГОСТ 30338, за яким вимірювання частоти проводять безпосередньо на (антенному) виході передавача, як правило, в режимі без модуляції несучої частоти, наприклад, за допомогою підключеного до вихідних кіл передавача через елемент зв’язку електронно-лічильного частотоміра. Причому за ГОСТ 30338 норма-тивні значення залежать від потужності передавача і не супроводжуються вказівками щодо інтервалу часу, протягом якого вони повинні дотримуватися. В деяких нормативних документах на передавачі певного призначення та в технічних умовах на них вимоги до відхилення частоти від номінального значення визначені іншим чином, а саме: відхилення робочої частоти передавача від номінального значення протягом місяця не повинні перевищувати нормованого значення.

Як правило, числові значення цих норм жорсткіші за норми, регламентовані, наприклад, ГОСТ 30338.

У більшості випадків радіочастотний контроль частоти випромінювання передавача проводиться на стаціонарних РКП або мобільних КРМ на значній відстані від РЕЗ шляхом визначення відхилення немодульованої несучої частоти передавача від присвоєної частоти за результатами інструментального оцінювання (вимірювання) середньої або характерної частоти модульованого радіовипромінювання в штатному режимі роботи передавача. Для ефірного радіочастотного контролю методи вимірювань, наведені в ГОСТ 30338, не придатні.

Практично всі вимірювання частоти, що виконуються на стаціонарних РКП та мобільних КРМ, є дистанційними і проводяться нині автоматизова-ними методами. Основними складовими частинами такої автоматизованої системи є цифровий вимірювальний радіоприймальний пристрій (надалі - РПП) із синтезатором частоти, частотомір та процесор, причому функції частотоміра можуть виконуватися програмно персональною електронною обчислюваль-ною машиною (надалі - ПЕОМ), до складу якої входить вказаний процесор. Процесор виконує функції управління роботою РПП і самої ПЕОМ та проводить математичне оброблення даних за результатами вимірювання. Отримавши вихідні дані параметрів радіоконтролю, процесор за допомогою синтезатора частоти настроює РПП на потрібну частоту шляхом переключання його вхідних фільтрів і встановлення певного значення частоти пропускання. Якщо синтезатор управляється стандартною частотою, то центри смуг пропускання трактів високої частоти і проміжної частоти (надалі - ПЧ) приймача визначаються досить точно. Враховуючи те, що у всіх вимірювальних РПП частота його вхідного сигналу перетворюється в певне значення ПЧ, то за виміряним значенням ПЧ завжди можна визначити значення вхідної частоти. Усі подальші операції стосовно вимірювання частоти й визначення її відхилення від нормативного (номінального) значення проводяться програмно ПЕОМ. При цьому процесор послідовно швидко настроює РПП на певну кількість заздалегідь запрограмованих значень частоти для їх приймання. У разі виявлення радіосигналу на якомусь каналі РПП фіксує свою подальшу роботу у певній смузі частот і під управлінням процесора проводиться вимірювання частоти цього радіосигналу або її відхилення. Якщо встановлене неприпустиме відхилення частоти передавача, то оператор завжди може призупинити цикл швидкісного сканування для ідентифікації цього передавача шляхом визначення позивних або назви радіостанції. За необхідності, виміряні значення частоти або її відхилення, а також інші параметри РЕЗ можуть бути занесені до постійної пам’яті ПЕОМ разом із часом та датою проведення радіоконтролю. У процесі подальшого програмного оброблення даних, за наявності відповідної бази даних РЕЗ та інших джерел радіовипромінювання, може бути встановлене місцезнаходження контрольованого передавача. Оскільки вся система управляється ПЕОМ, то можна досить просто й швидко здійснювати контроль за різними ділянками спектра частот шляхом настроювання РПП на будь-яку частоту в межах частотного діапазону, що ним приймається.

Відомо багато способів вимірювання частоти, які можуть бути використані під час проведення ефірного радіочастотного контролю, та у вітчизняних засобах ефірного радіочастотного контролю найбільшого застосування здобули, рекомендовані Міжнародним союзом електрозв`язку (МСЕ), наступні способи:

а) з використанням лічильника і наступним програмним обробленням даних за результатами вимірювання;

б) шляхом аналізу радіочастотного спектра (надалі - РЧС) методом спектральної щільності потужності з використанням швидкого перетворення Фур’є (надалі - ШПФ) і наступним програмним обробленням даних за результатами вимірювання.

Апаратно-програмний спосіб вимірювання частоти з використанням лічильника проводиться шляхом підрахунку кількості імпульсів або перехо-дів амплітуди напруги сигналу через нульовий рівень, які формуються із сигналу ПЧ (10,7 МГц або 455 кГц) РПП за певний інтервал часу, наприклад, за 1 с. При цьому цикл роботи лічильника (інтервал дискретизації) визначається сумою

Т = Т1 + Т2,                                                 (2.4)

де    Т1 - інтервал вимірювання (підрахунку імпульсів);

Т2 - інтервал запису показань лічильника в програмний регістр ПЕОМ.

Тривалість запису показань лічильника в програмний регістр ПЕОМ визначається її процесором і сягає значень від 30 до 50 мс, але в окремих випадках, коли процесор паралельно із записом показань виконує інші операції,  може бути і більшим.

У даному випадку частота високочастотного коливання вимірюється аналогічно тому, як це проводиться електронно-лічильним частотоміром, при цьому, визначені в подальшому значення відхилення частоти від номінального значення будуть мінімальними за умови застосування в процесі проведення вимірювань накопичень та усереднень за частотою.

Перевагою методу є висока точність вимірювання частоти, а недоліком те, що ширина спектра радіосигналу під час вимірювання обмежується максимальною шириною смуги РПП, яка, наприклад, для приймача АR 5000 складає  220 кГц.

Відхилення частоти радіосигналу від номінального значення можна визначити безпосередньо за допомогою лічильника іншим методом. Радіо-частота, яка приймається РПП і відхилення якої потрібно виміряти, перетво-рюється за допомогою синтезатора частоти в ПЧ, наприклад, 10,7 МГц. Оскільки синтезатор управляється від сигналів стабільного кварцового генератора опорної частоти, то абсолютне значення відхилення частоти радіосигналу на рівні ПЧ відповідає відхиленню на рівні радіочастоти. Перед початком кожного вимірювання на лічильнику, який з’єднаний з каскадом ПЧ, попередньо встановлюється частота 10,7 МГц. Потім, під час вимірювання частоти радіосигналу, лічильник реєструє в режимі зворотного відліку кількість імпульсів, що появилися протягом певного інтервалу. При цьому можливі наступні випадки:

а) вимірювана частота точно відповідає номінальному значенню, тому в момент завершення інтервалу вимірювання показання лічильника сягають нуля;

б) вимірювана частота менша від номінального значення, тому в момент завершення інтервалу вимірювання показання лічильника не досягнуть нуля, а дадуть певний додатній залишок, який після зміни знака буде відповідати від’ємному значенню відхилення частоти;

в) вимірювана частота більша від номінального значення, тому показан-ня лічильника сягають нуля до закінчення інтервалу вимірювання, що призводить до переводу лічильника в режим подальшого прямого відліку кількості імпульсів і підрахований їх залишок у момент завершення періоду вимірювання буде відповідати значенню відхилення частоти з додатнім знаком.

Цей метод дозволяє досягти високої точності вимірювання і його застосування доцільне у разі вимірю-вання середньої частоти модульова-ного радіовипромінювання безперерв-ного за часом (без пауз на інтервалі відліку), наприклад, випромінювань передавачів звукового мовлення з частотною модуляцією (надалі - ЧМ). Недоліком методу є деякі обмеження, що накладаються у процесі вимірю-вання частоти ЧМ сигналів на певні несприятливі комбінації з високою девіацією частоти, низькою частотою модуляції та малим інтервалом вимірювань.

Вимірювання частоти шляхом аналізу РЧС контрольованого сигналу методом спектральної щільності потужності здійснюється програмним визначенням певних частот f1 і f2 спектра радіовипромінювання і подальшого обчислення із використанням ШПФ центральної частоти спектра fo. Оскільки обвідна РЧС більшості сигналів має форму дзвону, то центральна частота обчислюється як центр симетрії частини спектра між частотами  f1 і f2 з урахуванням вагових коефіцієнтів, тобто як лінія розділення РЧС, за якої забезпечується рівність S1=S2  (рис. 1). Цей метод дозволяє також проводити визначення ширини спектра радіосигналу Вх на певному рівні, наприклад, контрольної смуги частот за умови визначення центральної частоти шляхом аналізу РЧС на рівні мінус 30 дБ. Очевидно, що застосування цього методу досить ефективне для симетричних спектрів вузькосмугових сигналів.

Засоби ефірного радіочастотного контролю, в яких інструментальне оцінювання (вимірювання) частоти проводиться шляхом аналізу РЧС методом спектральної щільності потужності з використанням ШПФ, мають наступні переваги:

- простота реалізації;

- можливість одночасного вимірювання частоти й ширини спектра сигналу в широкій смузі частот;

- досить висока точність та роздільність за частотою;

- просте регулювання та настроювання на контрольовані смуги частоти (із клавіатури ПЕОМ);

- висока гнучкість, що дозволяє пристосовувати засоби радіочастотного контролю для роботи в різних смугах частот.

Основний недолік методу - суттєва залежність виміряного значення частоти радіосигналу від рівня симетрії його спектра. Будь-які спотворення сигналу у процесі передавання чи приймання призводять до асиметрії його РЧС, і як наслідок - до збільшення похибок вимірювання.

За реальних умов роботи оператор перед визначенням відхилення частоти радіосигналу від номінального значення аналізує форму його РЧС і якщо центральна частота спектра чітко виражена (рис. 2), то проводить її вимірювання апаратно-програмним методом із використанням лічильника. Якщо ж обвідна РЧС має форму з не чітко вираженою центральною частотою (рис. 1), то оператор на певному рівні мінус Х дБ відносно рівня випромінювання, прийнятого за 0 дБ, визначає характерні частоти спектра цього сигналу, на яких із спектра “вирізається” його частина, подальшим аналізом якої визначається центральна частота, як центр симетрії цієї частини спектра.

Значення методичних похибок вимірювання частоти, що обумовлені наявністю завад та (або) модуляції радіосигналу, можуть контролюватися оператором і, за необхідності, зменшені до прийнятних значень шляхом раціонального вибору часу усереднення вимірювань та виконання вимог цієї методики.

Якщо радіовипромінювання має імпульсну природу (із тривалістю менше часу усереднення отриманих даних) чи його поява в ефірі носить епізодичний характер, то показання частотоміра можуть мати методичні похибки, що обумовлені відсутністю сигналу на вході його лічильника чи впливом шумів у паузі. Це цілком можливо у процесі контролю радіовипромінювання передавачів, наприклад, системи персонального радіовиклику (пейджерів) та їй подібних. Характерні частоти таких випромінювань доцільно вимірювати методом спектральної щільності потужності з використанням ШПФ і наступним програмним обробленням даних за результатами вимірювання.

Зазначені методи, дякуючи комп’ютеризації процесу вимірювання та незначній кількості апаратних складових частин, мають високу надійність і дозволяють:

- зберігати дані за результатами вимірювання та дані щодо РЧС контрольованих сигналів у цифровому виді;

- легко проводити регулювання системи;

- терміново передавати всю інформацію за результатами контролю лініями зв’язку для їх подальшого оброблення та (чи) аналізу.

- 3   ВИМОГИ ДО РАДІОКОНТРОЛЬНОГО ОБЛАДНАННЯ

  - За цією методикою передбачається інструментальне оцінювання (вимірювання) частоти радіовипромінювання та визначення її відхилення із застосуванням радіоконтрольного обладнання, яке забезпечує:

- можливість аналізу РЧС випромінювання передавачів під час їх роботи в штатному режимі;

- можливість вибору необхідного сигналу зі спектра частот;

- можливість вимірювання частоти або її відхилення методом спектральної щільності потужності або з використанням лічильника;

- повторюваність вимірів (можливість проведення багаторазових вимірювань протягом тривалого часу без повторного калібрування самого обладнання або його складових частин);

- високу точність;

- можливість збереження отриманих даних для їх аналізу;

- можливість управління процесом контролю та оброблення даних за допомогою ПЕОМ.

  - Найпоширенішими засобами радіочастотного контролю такого типу в Державному підприємстві “Український державний центр радіо-частот” та його регіональних філіях є:

а) система виявлення та технічного аналізу  РМ-172М  [5];

б) мобільна станція радіомоніторингу РМ-1300М-1 та її модифікації [6];

в) багатофункціональний пост радіомоніторингу  РМ-2500Р  [7];

г) автоматизований вимірювальний комплекс АИК-С із дистанційним управлінням його роботою з автоматизованого робочого місця оброблення та управління РС-157Р  [8, 9].

- 4   ВИМОГИ БЕЗПЕКИ

Під час проведення радіочастотного контролю повинні дотримуватися вимоги безпеки та охорони праці, зазначені в інструкціях з експлуатації засобів радіочастотного контролю, засобів вимірювальної техніки і допоміжного обладнання стаціонарних РКП і мобільних КРМ, а також вимоги інструкцій з охорони праці, затверджених наказами Державного підприємства “Український державний центр радіочастот”.

- 5   ВИМОГИ ДО КВАЛІФІКАЦІЇ ОПЕРАТОРІВ

  - Інструментальне оцінювання (вимірювання) частоти радіовипромі-нювання передавачів повинні проводити оператори, які мають допуск до роботи на відповідних засобах радіочастотного контролю.

  - До проведення радіочастотного контролю оператори повинні вив-чити цю методику і набути навичок самостійного практичного проведення інструментального оцінювання (вимірювання) частоти радіовипромінювання.

- ПІДГОТОВКА ДО ІНСТРУМЕНТАЛЬНОГО ОЦІНЮВАННЯ  (ВИМІРЮВАННЯ) ЧАСТОТИ  РАДІОВИПРОМІНЮВАННЯ

  - Безпосередньо перед проведенням радіочастотного контролю оператор повинен:

а) скласти перелік станцій із зазначенням присвоєних частот, контроль яких необхідно провести, і згрупувати їх за смугами частот і класами випромінювань з урахуванням конкретних завдань радіочастотного контролю та зручності його проведення;

б) підготувати радіоконтрольне обладнання для проведення вимірюван-ня частоти радіовипромінювання або її відхилення відповідно до його інструкції з експлуатації;

в) провести експериментальне оцінювання умов і можливостей радіо-частотного контролю частоти з метою:

    - визначення рівня сигналу (щоб переконатися в тому, що його зна-чення відповідає умовам виконання вимірювання та технічним можливостям засобу радіочастотного контролю, зазначеним у його експлуатаційних документах);

    - визначення оптимального значення затухання атенюатора вимірю-вального РПП із складу засобу радіочастотного контролю;

    - виявлення радіозавад або сторонніх радіовипромінювань (для оцінювання їх впливу на виміри);

    - установлення необхідності використання направлених антен (для селекції контрольованого випромінювання та збільшення відношення сигнал/завада у смузі частот контролю);

    - ідентифікації станцій, що контролюються, за їх позивними, рівнем сигналу, класом випромінювання, характером передачі тощо.

  - На підставі отриманих даних за результатами експериментального оцінювання умов і можливостей радіочастотного контролю оператор повинен уточнити список частот, на яких на яких буде проводитися інструментальне оцінювання (вимірювання) частоти.

  - У разі використання направленої антени потрібно визначити оптимальний напрямок на джерело контрольованого випромінювання, який відповідає максимальному значенню рівня сигналу. За наявності на контрольованій частоті стороннього випромінювання напрямок антени вибирають, виходячи з умови максимального відношення сигнал/завада.

    - ПОРЯДОК  ІНСТРУМЕНТАЛЬНОГО ОЦІНЮВАННЯ  (ВИМІРЮВАННЯ) ЧАСТОТИ  РАДІОВИПРОМІНЮВАННЯ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ЇЇ ВІДХИЛЕННЯ

  - Порядок інструментального оцінювання (вимірювання) частоти радіовипромінювання передавачів та визначення її відхилення за допомогою системи виявлення та технічного аналізу РМ-172М.

    - До проведення інструментального оцінювання (вимірювання) частоти необхідно згідно з інструкцією з експлуатації активізувати вікно “Добавление частот” і встановити режим роботи ”Частота” або “Спектр” згідно з вибраним методом вимірювань.

    - У разі роботи в режимі “Частота” послідовно виконати наступні операції:

а) вибрати вид модуляції відповідно до класу випромінювання (“Моду-ляция”);

б) вибрати ширину смуги частот відповідно до класу випромінювання (“Полоса”);

в) установити значення параметра “Задержка на сигнале” (рекоменду-ється від 5 с до 10 с);

г) установити значення параметра “Задержка после сигнала” (рекомен-дується від 2 с до 5 с);

д) послідовно активізувати вікна “Измерение спектра”, “Архив” та “Звукозапись” (за необхідності);

е) активізувати вікно “Спектр” і функцію “В архив”;

ж) перейти до архіву накопичення даних (“Архив спектры”) і зчитати отримані виміри, здійснивши, за необхідності, вибірку за частотою, датою та часом.

    - Для проведення аналізу РЧС в смузі частот більшій, ніж передба-чено фільтрами РПП, необхідно використати режим “Быстрый обзор”.

Співвідношення між значеннями ширини смуги аналізу РЧС та смуги фільтра  ПЧ  для  системи  РМ-172М,  укомплектованої  радіоприймачем    AR 5000, наведено в таблиці 1.

Таблиця 1

| Ширина смуги аналізу РЧС, кГц | ## Режим ## РПП | Ширина смуги фільтра ПЧ на рівні мінус 6 дБ, кГц |
| --- | --- | --- |
| 220 ± 110 | ## FM 220 kHz | 220 |
| 110 ± 55 | FM 110 kHz | 110 |
| 30 ± 15 | FM 30 kHz | 30 |
| 22 ± 11 | FM 15 kHz | 15 |
| 10 ± 5 | ## AM 6 kHz | 6 |
| 3 ± 5 | USB/LSB 3 kHz CW 3 kHz | 3 |
| 0,5 ± 0,25 | CWN 0,5 kHz | 0,5 |

    - У разі роботи в режимі “Спектр” послідовно виконати наступні операції:

а) установити швидкий огляд РЧС сигналу, активізувавши вікно “Бы-стрый обзор”;

б) вибрати ширину смуги частот відповідно до класу випромінювання (“Диапазон обзора”);

в) активізувати вікна “Накопление” та “Авт. аттенюатор”;

г) після накопичення даних щодо складників РЧС сигналу провести вимірювання згідно з інструкцією з експлуатації.

  - Порядок інструментального оцінювання (вимірювання) частоти радіовипромінювання передавачів та визначення її відхилення за допомогою мобільної станції радіомоніторингу  РМ-1300М-1.

    - До проведення інструментального оцінювання (вимірювання) частоти необхідно згідно з інструкцією з експлуатації:

а) указати на панелі РПП вікна “Scan Master” значення частоти контро-льованого сигналу, яку необхідно виміряти, або відмітити її маркером на панорамі виявлення;

б) зазначити тип демодулятора РПП (зазвичай – “FM”);

в) указати необхідну смугу пропускання РПП за ПЧ (для вузькосмуго-вих сигналів рекомендується 30 кГц).

    - У разі інструментального оцінювання (вимірювання) частоти вузькосмугових сигналів виконати наступні операції:

а) активізувати вікно “Спектр” натисненням клавіші [Ctrl+Alt+F8] на клавіатурі ПЕОМ;

б) установити на панелі ”Шаг” необхідний крок аналізу;

в) установити у полі “Уровень изм. ширины” необхідний рівень вимірю-вання ширини смуги частот контрольованого сигналу;

г) установити значок  “” у полі “Параметры”;

д) послідовно натиснути кнопки “Работа” та “Накопление”;

е) після завершення вимірювання записати дані за його результатами до архіву, натиснувши кнопку “В архив”.

    - У разі інструментального оцінювання (вимірювання) частоти широкосмугових сигналів послідовно виконати наступні операції:

а) активізувати вікно “Добавление частот” натисненням кнопки “+” на панелі інструментів ПЕОМ;

б) відмітити виконання функцій “Спектр” на панелі “Вид работы” (значком  “●”) та “Быстрый обзор” (значком  “”);

в) указати в полі “Частота” набором із клавіатури ПЕОМ значення частоти (у мегагерцах), на якій потрібно провести вимірювання;

г) зазначити (значком  “”) на панелі “Диапазон обзора ±” ширину панорами відображення сигналу;

д) активізувати (значком  “”) вікна “Накопление”, “Авт. аттенюатор” та “Измеритель частоты” (за наявності);

е) указати в полі “Порог” - “0 дБ”, а в полі “Антена” - номер антенного входу РПП, до якого підключена антена, з якою планується проведення вимірювання;

ж) активізувати режим виконання завдання (відмітити значком  “” функцію “Активно”);

з) підтвердити завершення постановки завдання, натиснувши кнопку “ОК”;

к) після накопичення даних щодо складників РЧС сигналу провести вимірювання згідно з інструкцією з експлуатації.

7.3 Порядок інструментального оцінювання (вимірювання) частоти радіовипромінювання передавачів та визначення її відхилення за допомогою багатофункціонального поста радіомоніторингу  РМ-2500Р.

    - Установити вихідні параметри для проведення інструментального оцінювання (вимірювання) частоти та необхідні функції радіоконтрольного обладнання, для чого активізувати вікно “Добавление частот” (наприклад, значком “” на панелі інструментів ПЗ Scan Master) і послідовно виконати наступні операції:

а) активізувати (відмітити значком  “●”) на панелі “Вид работы”  функцію ”Частота”;

б) увести в поле “Частота” набором із клавіатури ПЕОМ числове значення частоти (у мегагерцах), на якій потрібно провести інструментальне  оцінювання  (вимірювання) частоти;

в) зазначити (значком “●”) на панелі “Модул.” вид модуляції радіо-частотного сигналу;

г) установити на панелі “Полоса” значення смуги пропускання вимірю-вального РПП за ПЧ;

д) указати у полі “Антенна” номер антенного входу РПП;

е) указати у полі “Задержка на сигнале” значення затримки на виявленому сигналі (рекомендується не менше 5 с, а у разі виконання функції “Измерение спектра” - не менше 10 с);

ж) указати у полі “Задержка после сигнала” значення затримки (реко-мендується не менше 2 с);

з) указати у полі “Аттенюатор” значення затухання атенюатора (для діапазону частот від 300 МГц до 440 МГц рекомендується 0 дБ);

к) указати у полі “Порог” – “0 дБ”;

л) відмітити (значком  “”) виконання функцій:

- “Накопление” (для накопичення даних за результатами контролю);

- “Архив” (для запису та збереження даних за результатами контролю);

- “Звукозапись” (за необхідності);

- “Измерение спектра”, якщо необхідно також провести вимірювання параметрів радіовипромінювання на зазначеній частоті;

м) указати (значком  “●”) на панелі “Включение” вид управління проце-сом радіочастотного контролю “Оператор”;

н) активізувати режим виконання завдання (відмітити значком  “” функцію “Активно”);

п) підтвердити завершення постановки завдання натисненням кнопки “ОК”.

    - Активізувати вікно “Спектр” натисненням кнопки “і” (“Информа-ция”) або одночасно клавіш [Ctrl+Alt+F8] на клавіатурі ПЕОМ.

Почати вимірювання частоти активізацією значка “” на панелі інструментів ПЗ Scan Master або натисненням клавіші [F9] на клавіатурі ПЕОМ (унаслідок чого значок “” замінюється на значок “”).

Спостерігати у вікні “Спектр” дані за результатами контролю.

    - Після накопичення даних зупинити вимірювання активізацією значка “” на панелі інструментів ПЗ Scan Master або одночасним натисненням клавіш [Ctrl+F2] на клавіатурі ПЕОМ (унаслідок чого значок “” замінюється на значок “”).

Тривалість інструментального оцінювання (вимірювання) частоти  визначає оператор залежно від виду контрольованого радіовипромінювання.

    - Перейти до архіву накопичення даних і зчитати отримані виміри.

    - У разі інструментального оцінювання (вимірювання) частоти вузькосмугових сигналів послідовно виконати наступні операції:

а) активізувати вікно “Спектр” натисненням кнопки “і” (“Информа-ция”) або одночасно клавіш [Ctrl+Alt+F8] на клавіатурі ПЕОМ;

б) указати на панелі РПП значення частоти, яку потрібно виміряти, або відмітити її маркером на панорамі виявлення;

в) установити тип демодулятора РПП (зазвичай - FМ);

г) установити необхідну смугу пропускання РПП за ПЧ (рекомендуєть-ся 30 кГц);

д) відкрити вікно “Спектр”;

е) установити на панелі ”Шаг” крок аналізу 10 Гц для отримання максимальної точності вимірювання;

ж) установити у полі “Уровень изм. ширины” необхідний рівень для вимірювання ширини смуги частот сигналу;

з) послідовно натиснути кнопки “Накопление” та “Работа”;

к) записати результати вимірювання в архів, натиснувши кнопку “Архив” (рекомендується через (10-30) с).

  - Провести у разі необхідності вимірювання інших параметрів сигналу згідно з інструкцією з експлуатації на відповідний засіб радіо-частотного контролю.

У процесі проведення вимірювань інших параметрів сигналу РПП засобу радіочастотного контролю автоматично почергово настроюється на попередньо задані частоти, при цьому відображаються:

- діаграми рівнів сигналів станцій, які контролюються (у вікні виконання завдання “Панель частот и панорам“ у вигляді вертикальних “стовпчиків”);

- РЧС сигналу контрольованої станції, а також результати вимірювань його рівня, частоти і займаної ширини смуги частот (у вікні “Спектр“);

- значення відхилення частоти (у вікні “Отклонение”).

- РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ПРОВЕДЕННЯ  ІНСТРУМЕНТАЛЬНОГО ОЦІНЮВАННЯ  (ВИМІРЮВАННЯ) ЧАСТОТИ  РАДІОВИПРОМІНЮВАННЯ ТА АНАЛІЗУ ЇХ РЕЗУЛЬТАТІВ

  - У процесі інструментального оцінювання (вимірювання) частоти та інших параметрів радіовипромінювання передавачів, з метою виявлення можливого впливу на його результати радіозавад та сторонніх радіовипромі-нювань і порушення нормальних умов проведення радіочастотного контролю, необхідно:

а) контролювати на слух стабільність режиму роботи РЕЗ;

б) спостерігати у вікні “Спектр” за формою обвідної РЧС сигналу та ха-рактером зміни форми обвідної спектра і миттєвої частоти сигналу;

в) контролювати характер зміни показань частотоміра.

У разі виявлення зміни показань частотоміра внаслідок впливу радіоза-вади або стороннього випромінювання необхідно зберегти результати цих вимірювань для їх наступного аналізу.

  - Прослуховуючи роботу станції, що контролюється, і спостерігаючи за формою обвідної РЧС сигналу та характером зміни форми обвідної спектра і миттєвої частоти сигналу, потрібно провести аналіз рівня сигналу і результатів контролю його спектра в реальному масштабі часу для того, щоб переконатися у відсутності впливу зовнішніх радіозавад і визначити початок проміжку часу, протягом якого доцільно вимірювати частоту передавача.

  - Інструментальне оцінювання (вимірювання) частоти сигналів, поява  яких у ефірі має епізодичний характер, потрібно проводити в режимі накопичення РЧС.

  - Не рекомендується одночасно проводити вимірювання параметрів сигналу та спостереження за діапазонами і частотами.

  - Щоб оцінити стабільність отриманих даних і вибрати найбільш достовірні, бажано повторити процедуру інструментального оцінювання (вимірювання) контрольованої частоти не менше 3 разів протягом однієї робочої зміни.

  - Отримане значення відхилення частоти потрібно порівняти з нормативним допустимим відхиленням частоти для даного передавача.

Якщо виявлено, що відхилення частоти перевищує допустиме або близь-ке до нього, то необхідно негайно встановити причину, якою воно викликане.

Якщо встановлено, що неприпустиме відхилення частоти викликане похибками вимірювання внаслідок впливу сторонніх радіовипромінювань, які оператор не зміг виявити в процесі радіочастотного контролю, то потріб-но повторити вимірювання і, скориставшись при цьому рекомендаціями даного розділу, виконати їх більш ретельно.

Якщо ж завищене значення відхилення частоти не пов’язане з похиб-ками вимірювання або впливом радіозавад, то необхідно терміново провести детальні вимірювання інших параметрів радіовипромінювання контро-льованого РЕЗ (контрольної ширини смуги частот випромінювання, рівнів позасмугових випромінювань, девіації частоти тощо), оскільки їх відхилення від нормативних значень можуть суттєво впливати на значення частоти.

  - У разі інструментального оцінювання (вимірювання) частоти ЧМ сигналів дуже високої частоти, наприклад, передавачів ЧМ мовлення та звукового супроводу телебачення, передавачів персонального радіовиклику (пейджерів) та їм подібних, смуга частот аналізу повинна включати всі значні складники РЧС цих сигналів.

  - У разі інструментального оцінювання (вимірювання) частоти АМ сигналів з чітко вираженою несучою частотою, наприклад, передавачів АМ телефонії, каналів зображення телебачення тощо, ширина смуги частот аналізу може бути вибрана достатньо малою з метою послаблення впливу радіозавад на роботу вхідних кіл частотоміра.

  - У разі інструментального оцінювання (вимірювання) частоти АМ сигналів із коефіцієнтом модуляції близьким до 100% або сигналів з імпульсним чи епізодичним характером випромінювання, наприклад, передавачів системи персонального радіовиклику, на показання частотоміра можуть впливати його методичні похибки, обумовлені відсутністю сигналу на вході і впливом шумів у паузі. В таких випадках доцільно вимірювати частоту радіовипромінювання методом спектральної щільності потужності з використанням ШПФ.

Цей метод доцільно також використовувати:

а) для наближеної оцінки середньої частоти РЧС випромінювання у разі малого відношення сигнал/шум;

б) для оцінки характерних частот складного радіовипромінювання.

  - З точки зору мінімізації похибки вимірювання, обумовленої впливом частотної модуляції, вимірювання середньої частоти радіовипромі-нювання станцій звукового ЧМ мовлення та передавачів звукового супроводу телебачення доцільно проводити під час передавання музикальних програм, оскільки у цьому випадку усереднення показань частотоміра прохо-дить ефективніше, ніж під час передавання мови диктора. Ця складова по-хибки практично буде відсутня, якщо міряти частоту немодульованого сиг-налу в паузах передавання програм, наприклад, перед передаванням сигналів точного часу, при цьому тривалість паузи повинна бути не менше 10 с  [10].

  - У процесі інструментального оцінювання (вимірювання) частоти та інших параметрів радіовипромінювання передавачів необхідно мати на увазі, що випадкова похибка вимірювання, яка обумовлена наявністю частотної модуляції та шуму, зменшується із збільшенням часу усереднення даних за результатами вимірювання.

Час усереднення слід вибирати на підставі компромісу між затратами часу на вимірювання та необхідною точністю вимірювання.

  - Унаслідок появи імпульсних завад та (або) порушення нормальних умов проведення радіочастотного контролю на обвідній РЧС сигналу (у вікні “Спектр”) можуть спостерігатися миттєві стрибки та сполохи амплітудних складових спектра.

У разі виявлення таких ефектів вимірювання необхідно повторити.

  - Оскільки однією з причин неприпустимого відхилення значення частоти контрольованого РЕЗ від нормативного можуть бути радіозавади або інші сторонні радіовипромінювання, що появилися під час проведення радіочастотного контролю і своєчасно не були виявлені оператором, то для встановлення наявності їх впливу на виміри доцільно провести одночасне інструментальне оцінювання (вимірювання) частоти даного передавача на різних територіально рознесених стаціонарних РКП та (чи) мобільних КРМ і порівняти результати. Якщо виявиться, що неприпустиме відхилення частоти проявляється лише у вимірах, отриманих на одному засобі радіочастотного контролю, то з великою ймовірністю можна стверджувати, що воно обумов-лене саме впливом радіозавад або інших сторонніх радіовипромінювань.

  - З метою усунення впливу радіозавад та сторонніх радіовипромі-нювань на вимірювання необхідно збільшувати відношення сигнал/завада, для чого доцільно:

а) використовувати направлені антени, які, дякуючи вузькій діаграмі направленості в азимутальній площині, мають підвищену завадозахищеність;

б) вимірювати частоту радіовипромінювання безпосередньо біля його передавача, використовуючи мобільний КРМ.

  - Потрібно регулярно проглядати та аналізувати збережені в архівах “Спектр” та “Обнаружение” дані з метою:

а) визначення характеру змін відхилення частоти передавачів із часом (за результатами порівняння значення виміряної частоти під час проведення останнього радіочастотного контролю з даними, отриманими на етапі введення передавача в експлуатацію, під час інспекційних перевірок або раніше проведених радіоконтрольних вимірювань);

б) виявлення грубих похибок вимірювання частоти, які раніше не були встановлені, наприклад, значного відхилення частоти станції для однієї з дат контролю;

в) виявлення інструментальних похибок, які проявляються як синхронні зміни частоти для всіх станцій, які контролювалися протягом однієї дати.

Якщо в процесі аналізу з’ясується, що відхилення частоти передавача перевищує його нормативне значення чи має тенденцію до збільшення, то необхідно зменшити інтервал між повторними інструментальними оцінюваннями (вимірюваннями) частоти цього РЕЗ або провести його позачергову інспекцію із збільшенням тривалості контролю.

- 9  ОФОРМЛЕННЯ  РЕЗУЛЬТАТІВ ІНСТРУМЕНТАЛЬНОГО ОЦІНЮВАННЯ  (ВИМІРЮВАННЯ) ЧАСТОТИ  РАДІОВИПРОМІНЮВАННЯ

  - За результатами інструментального оцінювання (вимірювання) частоти радіовипромінювання передавачів та визначення її відхилення оформляються звітні документи (протокол).

  - Якщо за результатами інструментального оцінювання (вимірю-вання) і аналізу його результатів достовірно встановлено, що неприпустиме відхилення частоти передавача контрольованого РЕЗ не залежить від похибки вимірювання чи впливу радіозавад або інших сторонніх радіовипромінювань, то:

а) у протоколі формулюють висновок про невідповідність частоти випромінювання цього РЕЗ значенню частоти, яка обумовлена відповідною ліцензією (дозволом) і протокол установленим порядком доводять до відома оператору, відповідальному за даний РЕЗ;

б) збільшують частоту планових перевірок цього РЕЗ і, за необхідності, проводять його позачергову інспекцію.

#### Додаток А

(довідковий)

#### БІБЛІОГРАФІЯ

    - Регламент радиосвязи. Сборник рабочих материалов по международ-ному регулированию планирования и использования радиочастотного спектра. Т. 1. – М.: 2004.

    - Благодарний В.Г., Ступак В.С. Основні терміни у сфері користуван-ня радіочастотним ресурсом: Словник-довідник  / За редакцією Слободяню-ка П.В. – Ніжин: ТОВ “Видавництво “Аспект-Поліграф”, 2006.

    - Закон України “Про радіочастотний ресурс України” від 01.06.2000 р.  № 1770-ІІІ - в редакції Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про радіочастотний ресурс України” від 24.06.2004 р.  № 1876-ІV.

    - Recommendation ITU-R V.573-4. Radiocommunication vocabulary (Словник з радіозв’язку).

    - Система обнаружения и технического анализа РМ-172М. Техническое описание и инструкция по эксплуатации.

    - Мобильная станция радиомониторинга РМ-1300М-1. Техническое описание и инструкция по эксплуатации.

    - Многофункциональный пост радиомониторинга РМ-2500Р. Техничес-кое описание и инструкция по эксплуатации.

    - Автоматизированный измерительный комплекс АИК-С. Техническое описание и инструкция по эксплуатации.

    - Автоматизированное рабочее место обработки и управления РС-157. Техническое описание и инструкция по эксплуатации.

    - Справочник по радиоконтролю. – Женева. МСЭ, 2002.

- Підготовлено УРЧМ та УНТЗ.

- Начальник УРЧМ 						В.Т. Бондарчук

- Начальник УНТЗ						В.Ф. Корсак

- Погоджено науково-технічною радою Українського державного центру радіочастот.

- Протокол №28 від 23.05.2006р.

- Секретар НТР						В.Г. Благодарний